ООО НПО «Геопром»

# ИМИТАТОР

# УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ

ИП-2

Руководство по эксплуатации

АЯЖ 5.174 006 РЭ

на 8 листах

Директор

ООО НПО «Геопром»

__________А. В. Киселев

Настоящее руководство по эксплуатации АЯЖ 5.174.006 РЭ предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, а также содержит сведения для правильной эксплуатации имитатора удельной электрической проводимости ИП-2 (в дальнейшем – имитатор).

При эксплуатации имитатора следует дополнительно руководствоваться техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации устройств, используемых для совместной работы с ним и перечисленных в разделе 1.

1 Описание и работа изделия

  - Назначение изделия

# Имитатор является эквивалентом образцовой однородной среды и предназначен для контроля градуировки зондов индукционного каротажа (ИК).

Область применения – регулировка и проверка скважинных приборов, оснащенных зондом ИК.

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики имитатора приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| # № п/п | # Параметр | # Значение и допускаемое отклонение |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Радиус тест-кольца Rтк | # 175 ± 1 мм |
| # 2 | # Частота настройки контура fим | # 50 ± 1 кГц |
| # 3 | # Начальное сопротивление rим | # 2 ± 0,5 Ом |

# 1.3 Состав изделия

Состав имитатора приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЯЖ 5.174.006 | Изделие Имитатор удельной электрической проводимости ИП-2 Документация | 1 |  |
| АЯЖ 5.174.006 ПС АЯЖ 5.174.006 РЭ | Паспорт Руководство по эксплуатации | 1 1 |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия

Принцип действия имитатора основан на наведении в замкнутом проводящем кольце, расположенном в плоскости, перпендикулярной оси зонда, вихревого тока и вторичного магнитного поля, пропорционального проводимости кольца, которое в этом случае служит эквивалентом проводящей среды, окружающей зонд в скважине.

1.4.2. Конструкция имитатора

Конструктивно имитатор состоит из следующих узлов (рисунок 1.1):

- тест-кольцо;

- блок конденсаторов;

- соединительные провода.

1.4.3 Принципиальная схема

Принципиальная схема имитатора приведена на рисунке 1.2.

Тест-кольцо Lтк и конденсатор Cим  образуют с внешним магазином сопротивлений  Rвш последовательный резонансный контур, активное сопротивление Rим которого на  частоте 50±1 кГц складывается из сопротивления Rвш, и начального сопротивления rf  тест-кольца на указанной частоте.

Активное сопротивление контура связано с УЭП имитируемой среды σ соотношением

σ = F , См/м,          			          (1.1)

где F – градуировочный коэффициент, определяемый типом и геометрией зонда, 1/м.

1.5 Средства контроля, инструмент и принадлежности

Перечень приборов и оборудования, применяемых для контроля работоспособности имитатора, приводится в таблице 1.3 (допускается применение приборов и оборудования других типов с аналогичными характеристиками)

# 1.6 Маркировка

# Маркировка выполнена краской на тест-кольце и содержит:

# 1) название изделия;

# 2) заводской номер;

# 1.7 Упаковка

# 1.7.1 Имитатор упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354.

# 1.7.2 Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354.

Таблица 1.3

| # № п/п | # Наименование, тип | # Нормативный # документ | # Требуемые # характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Измеритель R, L, C цифровой Е7-8 | # ТУ 1.289.052 | # Измерение индуктивности в диапазоне 0-200 мкГн |
| # 2 | # Измеритель добротности Е4-7 | # ТУ 2.728.004 | # Измерение добротности в пределах 0 -30 в частотном диапазоне 0 – 100 кГц |
| # 3 | # штангенциркуль | # ГОСТ 166 | # Диапазон измерения 0 – 400 мм |
| # 4 | # Магазин сопротивлений Р33 | # ГОСТ 7003 | # Диапазон сопротивлений 0 -99999,9 Ом |

# 2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

# 2.1.1 Эксплуатация и калибровка имитатора производится согласно настоящему руководству по эксплуатации.

# 2.1.2 Периодичность калибровки при эксплуатации - 2 раза в год.

# 2.1.3 После ремонта имитатор должен пройти повторную калибровку.

2.2 Подготовка имитатора к использованию

2.2.1 Извлечь имитатор из упаковки.

2.2.2 Визуально проверить отсутствие механических повреждений (трещин, повреждений изоляции, обрывов проводов).

2.3 Использование имитатора

# 2.3.1 Установить зонд ИК на неметаллических подставках на расстоянии не менее 1,5 м от металлических предметов и оборудования. Разместить тест-кольцо имитатора на зонде в зоне наибольшего сигнала в плоскости, перпендикулярной оси зонда, с максимально возможной центровкой.

2.3.2 В соответствии с руководством по эксплуатации проверяемого скважинного прибора и системы регистрации вывести на контроль результаты измерения зондом ИК.

2.3.3 Исходя из диапазона измерений и градуировочного коэффициента F проверяемого зонда задать с помощью магазина Rвш требуемые значения Rим:

Rвш = Rим - rf , Ом.             	                   (2.1)

3 Техническое обслуживание

При обнаружении дефектов работа с имитатором прекращается. 	Имитатор подлежит ремонту и калибровке.

3.1 Проверка технического состояния

В процессе эксплуатации имитатора необходимо следить за состоянием обмотки, изоляции проводов, качества пайки выводов, продольных направляющих для установки тест-кольца на зонд.

3.2 Методика калибровки

3.2.1Операции калибровки.

При проведении калибровки имитатора должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.1. Калибровку следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

# Таблица 3.1

| # № п/п | # Наименование операции | # № пункта методики |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Внешний осмотр | # 3.2.2.1 |
| # 2 | # Определение радиуса тест-кольца | # 3.2.2.2 |
| # 2 | # Определение индуктивности тест-кольца | # 3.2.2.3 |
| # 3 | # Определение добротности и частоты настройки контура | # 3.2.2.4 |
| # 4 | # Определение начального сопротивления | # 3.2.2.5 |

# В случае получения отрицательного результата при выполнении любой операции калибровка прекращается, а проверяемый образец считается не прошедшим калибровку.

# После ремонта имитатор подлежит калибровке в полном объёме.

# 3.2.2 Проведение калибровки.

# 3.2.2.1 Внешний осмотр.

# При внешнем осмотре проверить соответствие комплектности, маркировки и внешнего вида имитатора требованиям настоящего РЭ.

# 3.2.2.2 Определение радиуса тест-кольца.

# Определить с помощью штангенциркуля радиус Rтк тест-кольца. Радиус тест-кольца (внутренний радиус витка) должен быть 175 ± 1 мм.

# 3.2.2.3 Определение индуктивности тест-кольца.

# При определении индуктивности тест-кольца выполнить следующие операции:

# разместить тест-кольцо на диэлектрической подставке, удаленной от металлических объектов на расстояние не менее 1,5 м;

# подключить имитатор к измерителю индуктивности согласно рисунку  3.1 и измерить индуктивность Lтк тест-кольца.

# 3.2.2.4 Определение добротности и частоты настройки контура.

# При определении частоты настройки и добротности контура имитатора выполнить следующие операции:

# подключить имитатор к измерителю добротности согласно рисунку 3.2;

# настроить генератор измерителя добротности в резонанс с контуром имитатора и определить частоту резонанса  fим контура имитатора. Частота резонанса должна составлять 50 ± 1 кГц. При необходимости подстроить частоту подбором конденсатора Сим;

# определить по указателю добротности значение добротности контура имитатора Qим.

# 3.2.2.5 Определение начального сопротивления.

# Рассчитать по результатам измерений начальное сопротивление имитатора по формуле:

# , Ом.				   (3.1)

# Здесь размерность Lтк - Гн; fим – Гц. Значение rf должно быть 2 ± 0,5 Ом.

# 3.2.3 Оформление результатов калибровки.

# Положительный результат калибровки по параметрам, указанным в таблице 1.1, должен оформляться выдачей свидетельства о пригодности имитатора в качестве образцового средства контроля градуировки зондов индукционного каротажа.

4 Правила хранения

4.1 Имитатор должен храниться в помещении в условиях, обеспечивающих защиту от загрязнений и механических повреждений.

4.2 Климатические условия хранения:

- температура окружающего воздуха от +5 до +30С;

- атмосферное давление (1004) кПа;

- относительная влажность воздуха (655)%.

5 Транспортирование

Упакованный имитатор может перевозиться любым видом транспорта при условии защиты от ударов, прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.