ООО НПО «ГЕОПРОМ»

УСТАНОВКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

ПРОФИЛЕМЕРА-КАВЕРНОМЕРА СКВАЖИННОГО ПФ-73-М

Руководство по эксплуатации

ПГК 2.860.004 РЭ

2016 г.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства и правил эксплуатации установки для калибровки профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М (в дальнейшем – установка).

При изучении и эксплуатации установки следует дополнительно пользоваться руководством по эксплуатации профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М (в дальнейшем – прибор), а также изделий, назначенных для совместной с ним работы.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Установка предназначена для задания образцовых значений измеряемых радиусов и диаметров.

Область применения – проверка метрологических характеристик  профилемера-каверномера скважинного ПФ-73-М.

Условия эксплуатации - нормальные согласно ГОСТ 15150.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон задания радиуса (диаметра) 50…400 (100...800) мм.

1.2.2 Погрешность задания радиуса (диаметра) ± 0,2 (± 0,4) мм.

1.2.3 Габариты, не более:

- длина 720 мм;

- ширина 720 мм;

- высота 900 мм.

1.2.4 Масса не более 37 кг.

### 1.3 Состав

1.3.1 Комплект поставки установки указан в таблице 1.1.

1.4 Конструкция

Общий вид и компоновка установки показаны на  рисунке 1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие Установка для калибровки ПФ-73-М | 1 |  |
|  | Упаковка Ящик тарный | 1 |  |
| ПГК 2.860.004 ПС ПГК 2.860.004 РЭ | Документация Паспорт Руководство по эксплуатации | 1 1 |  |
|  | Упаковочный лист | 1 |  |

Установка состоит из следующих частей:

- основания (поз. 1);

- стоек  (поз.2, 3, 4);

- ограничительных планок  (поз. 5, 6);

- скобы (поз. 7).

# Порядок сборки установки понятен из рисунка 1.

1.5 Средства контроля, инструмент и принадлежности

Перечень средств, необходимых для сборки  и первичного контроля состояния установки приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование, тип | ГОСТ, ТУ | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- |
| Штангенциркуль | ГОСТ 166-89 | Диапазон измерения до 800 мм Класс точности 1 |
| Ключ гаечный 10х12 | ГОСТ 10112-2001 | - |

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка выполняется ударным способом или гравировкой на одной из стоек установки.

В маркировке указывается:

- шифр установки;

- заводской номер;

- дата изготовления;

- изготовитель.

1.6.2  В маркировке ящика указывается:

- шифр установки;

- масса брутто и нетто грузового места в килограммах;

- грузополучатель и пункт назначения;

- грузоотправитель и пункт отправления.

Ставятся обозначения:

- «верх»;

### - «беречь от влаги».

1.7 Консервация и упаковка

1.7.1 Упаковка  установки производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 «Упаковка изделий машиностроения».

1.7.2 Установка перед  упаковкой подвергается временной противокоррозионной защите. Срок временной противокоррозионной защиты установки без переконсервации не более 3 лет.

1.7.3 Эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм по ГОСТ 10354 и укладывается в  ящик с установкой.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

### 2.1.1 Во избежание поломки рычагов и привода скважинного прибора запрещается складывание рычагов с помощью электропривода при нахождении их в калибровочных позициях.

2.1.2 Перед установкой или снятием скважинного прибора, рычаги последнего должны быть сложены  (за исключением аварийных ситуаций).

2.2 Указания мер безопасности

2.2.1  При сборке, разборке, транспортировке и эксплуатации установки необходимо выполнять требования «Типовой инструкции по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы ТИ Р М-001-2000».

2.3 Подготовка установки к использованию

2.3.1.  Извлечь части установки из ящика.

2.3.2  Визуально проверить отсутствие механических повреждений.

2.3.3 Собрать установку.

2.4 Использование установки

2.4.1 Закрепить в установке скважинный прибор,  для чего поставить его вертикально на основание 1так, чтобы корпус прибора оказался вложенным в скобу 7, а рычаги были сориентированы мимо калибровочных планок.

Закрепить прибор в скобе 7.

Включить прибор и раскрыть рычаги.

2.4.2 После включения прибора и раскрытия рычагов последовательно произвести установку  радиусов в заданном диапазоне.

3 Техническое обслуживание

3.1 Беречь установку от механических повреждений.

3.2 Периодически проверять установку на отсутствие повреждений.

3.3 Проводить периодическую сертификацию установки.

## 4 Правила хранения

4.1 В упакованном и законсервированном виде установка хранится согласно ГОСТ  51908-2002.

4.2 При хранении без упаковки установка должна содержаться в сухом помещении при отсутствии пыли и факторов, вызывающих коррозию.

4.3 Места сопряжения и наружные поверхности частей  установки должны быть чистыми и покрытыми слоем антикоррозионной смазки.

## 5 Транспортирование

5.1 Упакованная и законсервированная установка может перевозиться любым видом транспорта.

5.2 Условия транспортирования установки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150 .

5.3 Во время эксплуатации, при транспортировании в собранном виде без упаковки установка должна быть надежно закреплена во избежание механических повреждений.

Рисунок 1.  Общий вид установки