ООО НПО «ГЕОПРОМ»

УСТАНОВКА КАЛИБРОВОЧНАЯ

Паспорт

2016 г.

ПС лист 2

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование – Установка калибровочная  (в дальнейшем – установка).

1.2 Установка предназначена для задания образцовых значений радиусов (диаметров).

1.3 Область применения – проверка метрологических характеристик и калибровка скважинных трубных профилемеров-каверномеров.

1.4 Рабочие условия применения – нормальные по ГОСТ 15150.

1.5 Дата выпуска «____»______________20___ г.

1.6 Предприятие- изготовитель ООО НПО «ГЕОПРОМ»,

РФ, РБ, г. Уфа, ул.Кандринская, 4.

1.7 Заводской номер _________________________

## ПС лист 3

## 2 Основные технические характеристики

## 2.1 Основные технические характеристики приведены в табл. 2.1

## Таблица 2.1

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Значения задаваемых радиусов, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 |
| 2 | Погрешность задания радиуса, мм | ± 0,1 |
| 3 | Габариты установки, мм - длина - ширина - высота | 1700 300 400 |
| 4 | Масса, кг | 40 |

## ПС лист 4

3. Устройство и работа

Установка представляет собой центрирующее калибровочное устройство на 10 значений диаметра, установленное на станину и оснащенное механизмом перемещения калибровочного устройства вдоль оси скважинного прибора (см ПГК 2.860.002 СБ).

Тиски поз.1 установить на основание поз.3 при помощи болтового соединения поз. 4. Калибровочное устройство поз.2 зажать в тиски, установив опору поз.5 под диаметр А. Зондовую часть скважинного профилемера-каверномера закрутить до упора в устройство калибровочное как показано на рисунке. Опору  поз.4 отрегулировать по высоте с помощью гайки поз. 6, предварительно установив её в отв. Б.

С помощью ходового винта установить диаметр 100 мм. Раскрыть рычаги. Последовательно перемещая калибровочное устройство с помощью ходового винта в сторону увеличения диаметра от 100 мм  до 280 мм, зафиксировать измеренные значения.

ПС лист 5

4 Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изделие Установка калибровочная | 1 |  |
| Комплекты Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей | 1 компл. | Согласно ведомости ЗИП |
| Упаковка Ящик | 1 |  |
| Документация Паспорт Упаковочный лист | 1 1 |  |

ПС лист 6

5 Свидетельство о приемке

Установка калибровочная  заводской (___________ соответствует техническим условиям  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «_____»_______________20___ г.

Начальник ОТК

М П               ________________                          ____________________

личная подпись                              расшифровка подписи

ПС лист 7

6 Свидетельство об упаковывании

Установка калибровочная заводской (___________ , упакован согласно требованиям предусмотренным технической документацией.

Дата упаковки «____»___________20____ г.

Упаковку произвёл                                                                 (подпись)

М П

ПС лист 8

## 7 Отметки о проверке технических характеристик

## 7.1 Проверка технических характеристик установки при выпуске и ремонте на предприятии-изготовителе проводится метрологической службой предприятия-изготовителя.

## 7.2 Периодическая проверка технических характеристик установки может проводиться ведомственной метрологической службой заказчика.

## 7.3 Отметка о проведении проверки технических характеристик заносится в таб. 7.1.

7.4 Проверка технических характеристик проводится не реже одного раза в год.

## Таблица 7.1

| Дата | Результат | Должность и подпись лица, проведшего проверку | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

ПС лист 9

#### 8 Гарантийные обязательства

#### 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

#### 8.2 Гарантийный срок хранения установлен 6 месяцев с момента изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

#### 8.3 Предприятие-изготовитель в период гарантийного срока обязуется безвозмездно ремонтировать вышедшие из строя узлы и сборочные единицы при условии выполнения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

ПС лист 10

#### 9 Сведения о рекламациях

#### 9.1 В случае повреждения тары при транспортировании, наличия на ней следов ударов (вмятин, выбоин и т. д.), а также при отсутствии пломб, потребителем составляется акт в установленном порядке. При этом претензии предъявляются организации, производившей транспортировку.

#### 9.2 В период гарантийного срока при обнаружении дефектов в установке потребитель направляет предприятию-изготовителю телеграмму (письмо), где указывается причина обращения (вид дефекта, наименование или обозначение детали, вышедшей из строя и т.д.). Устранение дефекта в период гарантийного срока производит предприятие-изготовитель.

#### 9.3 Если в период гарантийного срока установка вышла из строя вследствие неправильного хранения, эксплуатации или других причин по вине потребителя, то устранение неисправностей производится за счет потребителя с оформлением двухстороннего акта.

#### Потребитель несет ответственность:

#### - за нарушение условий хранения и эксплуатации установки;

#### -  за необоснованность предъявленных рекламаций.

#### 9.4 Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием установки, поэтому возможны некоторые отличия изделия от эксплуатационной документации.

#### 9.5 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям, должны быть зарегистрированы в данном разделе паспорта в таблице 9.1.

## Таблица 9.1

| Содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Подпись лица, ответственного за ремонт |
| --- | --- | --- |